-

УКРАИНА

УСТАНОВКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ И СТЕРИЛИЗУЮЩИХ РАСТВОРОВ

«АКВА-100»

ТУ У29.2-31556932-001-2003

# ПАСПОРТ

000» АЛЬЯНС ГРУПП» г.Харьков.2013 г.

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Установка для электрохимического синтеза дезинфицирующих и стерилизующих растворов «АКВА-100» (в дальнейшем установка) предназначена для электрохимического синтеза дезинфицирующих и стерилизующих растворов.

  - Установка применяется в лечебно-профилактических учреждениях, дезинфекционных станциях, домах отдыха, санаториях, предприятиях общественного питания и коммунального хозяйства, школах, детских садах, плавательных бассейнах, станциях водоподготовки электростанций  и т.п. для приготовления экологически чистых, и высокоэффективных моющих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов, а также для обеззараживания питьевой воды и очистных сооружений.

  - Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 250С;

- относительная влажность воздуха до 80% при 250C.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящие методические указания предназначены для главных врачей, заведующих отделений и лиц, работающих с установкой «АКВА-100» в лечебно-профилактических учреждениях, медицинских кабинетах и т.п., а также санитарно-эпидемиологической службы, контролирующей эти учреждения.

  - При электролизе водного раствора поваренной соли без разделения электродных пространств в начальном периоде времени образуется чистый гипохлорит натрия (гпхн), являющийся эффективным дезинфицирующим средством.

  - Электролиз проводится путем пропускания через раствор тока специальной формы при помощи погруженных в него биполярных электродов (электродного комплекса). Установка работает от сети переменного тока 220В, 50Гц. Сырьем для приготовления исходного раствора является хлористый натрий (поваренная соль) любой категории качества. Могут быть использованы природные рассолы и морская вода с концентрацией хлористого натрия не менее 50 г/л.

  - Получаемый раствор ГПХН бесцветен, прозрачен, имеет не резко выраженный запах хлора.

  - ГПХН обладает выраженным бактерицидным, вирулицидным, спороцидным, туберко-лоцидным и фунгицидным действием. Белковые примеси на обеззараживаемых объектах снижают активность ГПХН.

  - По уровню токсичности ГПХН относится к малоопасным веществам (IV класс опасности по ГОСЛ 100/76). Кумулятивным, кожно-резорбтивными свойствами и сенсибилизирующим действием не обладает, местно-раздражающие свойства умеренно выражены при повторных действиях, а кожу. Раствор ГНПХ не горюч.

  - «Маточный» раствор ГПХН в плотно закрытой темного стекла емкости может храниться при комнатной температуре в течение 60 дней с потерей активности не более 5%.

  - ГПХН может быть использован в лечебно-профилактических и других медицинских учреждениях для проведения всех видов дезинфекции при кишечных и капельных инфекциях бактериальной и вирусной этиологии, туберкулезе, дерматомикозах.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## «АКВА-100»

  - Производительность, л/ч		100

  - Удельный расход поваренной соли, г/л		-85-95

  - Напряжение питания, В	220

  - Частота, Гц	50+/-5

  - Потребляемая электрическая мощность, Вт	1.5

  - Вес установки, кг	78

  - Концентрация активного хлра г/л от ----------------------------------------- 0,6 до 12 г

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Установка, шт.

  - Паспорт, шт.

- УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАНОВКИ «АКВА-100»

  - Установка состоит из электродного комплекса и блока электропитания. Класс защиты 01 по ГОСТ 12 2 007-75.

  - Основные технические характеристики установки приведены в таблице.

  - Подготовка к работе и работа с установкой

    - В пластмассовую посуду емкостью 100 литров заливают холодную воду, засыпают 100 г/л поваренной соли и размешивают до полного растворения, включают таймер на необходимое время экспозиции. при этом загорится индикаторная лампа на передней панели.

    - По истечении времени, указанного в рекомендации таймером ,раствор готов к употреблению.

    - Профилактический осмотр электродного комплекта проводят:

- После приготовления «маточного» раствора промыть электронный комплект проточной водой;

- Один раз в месяц. Поместить электродный комплект в 10% раствор столового уксуса или 1% раствор соляной кислоты, либо серной кислоты и выдержать его там, в течение часа.

Затем, промыть холодной водой.

    - Эксплуатацию установки проводить в проветриваемом помещении.

ВНИМАНИЕ!!!

При эксплуатации установки ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Заменять предохранители, отсоединять и присоединять разъемы при включенной штепсельной вилке.

- Вынимать электродный комплект из емкости до окончания цикла.

- Закрывать вентиляционные отверстия на крышке установки.

- Пользоваться во время работы открытым огнем.

- Проводить повторный электролиз в приготовленном растворе.

- Проводить электролиз в плохо проветриваемом помещении.

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ «МАТОЧНОГО» РАСТВОРА

  - Требуемая концентрация «маточного» раствора гипохлорита натрия (ГПХН) по активному хлору составляет 0,6%.

  - Для приготовления исходного раствора в пластмассовую посуду емкостью  100 литров заливают холодную воду, засыпают поваренной соли (NaCl) из расчета 100 граммов на 1 литр воды, а также в качестве сырья может быть использована морская вода.

Тщательно перемешивают соль до полного растворения.

Опускают в воду электронный комплект и включают установку. Работа с установкой описана в пунктах  5.3.1, 5.3.2, 5.2.3.

  - Время работы установки – 1 час.

  - После окончания цикла работы установки вынимают электродный комплект и промывают его проточной водой.

  - В полученный раствор гипохлорита натрия добавляют стабилизирующие присадки, обеспечивающие потерю активности хлора в течение 60 дней не более 5% (бикарбоната натрия до 10 г/л – пищевая сода).

  - Готовый раствор ГПХН должен отстояться 5-10 минут.

После этого раствор сливают в другую емкость, осадок удаляют. Раствор готов к употреблению.

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

  - Рабочие растворы (0,8-0,6-0,3-0,25-0,125%) готовят из «маточного» раствора путем добавления воды в соответствии с данными таблицы 2.

Таблица 2. Данные для приготовления рабочих растворов.

| Требуемая концентрация рабочего раствора по активному хлору, % | Объем «маточного» раствора, литров | Приготовление рабочего раствора |  | Объем получаемого рабочего раствора, литров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | «Маточный», л | Вода, л |  |
| 0,125;0,25;0,3;0,5 | 1,0 | 1,0;1,0;1,0;1,0 | 3,8;1,4;1,0;0,2 | 4,4;2,4;2,0; 1,2 |
| 0,125;0,25;0,3;0,5 | 5,0 | 5,0;5,0;5,0;5,0 | 19,0;7,0;5,0; 1,0 | 24,0;12,0; 10,0;6,0 |
| 0,125;0,25;0,3;0,5 | 10,0 | 10,0;10,0;10,0; 10,0 | 38,0;14,0;10,0; 2,0 | 48,0;24,0; 20,0;12,0 |

  - Для приготовления моюще-дезинфицирующего раствора необходимо к рабочим растворам добавить моющее средство для расчета 5г моющего средства на 1 л ГПХН. В качестве моющего средства рекомендуется использовать моющие порошки.

  - При сохранении рабочих режимов установки концентрация активного хлора в «маточном» растворе можно провести, используя метод йодометрического титрования.

- ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРА ГИПОХЛОРИТА НАТРИЯ

  - ГПХН рекомендуется для лечебно-профилактических и других учреждений с целью дезинфекции объектов и помещений (поверхностей, санитарно-технического оборудования, игрушек, белья, посуды, мокроты и т.п.).

  - Дезинфекцию поверхностей объектов проводят методом протирания. После обработки поверхностей помещения проводят его проветривание в течение 20 минут.

  - В присутствии больных следует использовать только 0,015% растворы. Растворы этой концентрации готовят с 0,5% моющего средства.

  - Помещения (пол, стены, двери и т.п.), жесткую мебель и санитарно-техническое оборудование двукратно протирают ветошью, обильно смоченной в ГПХН, с интервалом 15 минут. При протирании на 1 кв. метр используются до 200 мл раствора.

  - Белье замачивают в растворе препарата из расчета 4 л/кг белья (при туберкулезе – 5 л/кг). После обеззараживания белье прополаскивают и стирают.

  - Посуду, освобожденную от остатков пищи, погружают в раствор из расчета 2 л на один комплект (при туберкулезе-4 л). После обработки посуду необходимо промыть проточной водой.

  - Игрушки – полностью погружают в дезинфицирующий раствор, а затем промывают проточной водой. Крупные игрушки дважды протирают ветошью.

  - Уборочный инвентарь замачивают в дезинфицирующем растворе, затем прополаскивают и высушивают.

  - Режим обеззараживания ГПХН для различных групп инфекционных болезней представлены в таблицах 3-6. концентрация ГПХН в таблицах указана по активному хлору (%).

Таблица 3.Проведения дезинфекции растворами гипохлорита натрия при дерматозах.

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора, % | Экспозиция, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Белье | 0,5 | 60 | Замачивание с последующей стиркой |
| Тазы | 0,3 | 60 | Заливают р-ром с пром. водой |
| Помещение, мебель | 0,3 | 30 | Двукратное протирание |

Таблица 4. Проведение дезинфекции при кишечных и капельных инфекциях.

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора, % | Экспозиция, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Посуда без остатков пищи | 0,015 | 15 | Погружение с последующим мытьем |
| Посуда с остатками пищи | 0,25 | 60 | -//- |
| Белье незагрязненное | 0,025 | 30 | Замачивание с последующей стиркой |
| Объект обеззараживания | Концентрация раствора, % | Экспозиция, мин | Способ обеззараживания |
| Белье загрязненное | 0,25 | 60 | -//- |
| Игрушки | 0,25 | 30 | Погружение ли двукратное протирание |
| Помещение, мебель | 0,125;0,25 | 60,30 | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь | 0,25 | 60 | Замачивание с последующим прополаскиванием и высушиванием |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,25 | 60 | -//- |

Таблица 5. проведение дезинфикации при гриппе и ОРЗ (парагрипп, аденовирусные респираторно-синцитиальные, риновирусные инфекции и др.)

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора, % | Экспозиция, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Посуда без остатков пищи | 0,25 | 15 | Погружение с последующим мытьем |
| Посуда с остатками пищи | 0,25 | 60 | -//- |
| Белье незагрязненное | 0,125 | 30 | Замачивание с последующей стиркой |
| Белье загрязненное | 0,25 | 60 | -//- |
| Игрушки | 0,25 | 30 | Погружение или двукратное протирание с мытьем |
| Помещение, мебель | 0,25 | 30 | Двукратное протирание |
| Уборочный инвентарь | 0,25 | 60 | Замачивание с последующим прополаскиванием и высушиванием |

Таб.6 Проведение дезинфекции растворами гипохлорита натрия при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора, % | Экспозиция, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Мокрота в плевательнице | 0,5 | 180 | Добавление раствора до верха плевательницы |
| Мокрота в емкости (сборная) |  | 360 | Эллин. раствором |
| Объект обеззараживания | Концентрация раствора, % | Экспозиция, мин | Способ обеззараживания |
| Посуда без остатков пищи | 0,25 | 60 | Погружение с последующим мытьем |
| Посуда с остатками пищи | 0,5 | 60 |  |
| Игрушки | 0,25 | 60 | Погружение или двукратное протирание с последующим мытьем |
| Белье без видимых следов мокроты | 0,25 | 60 | Замачивание с последующей стиркой |

- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

  - При работе с установкой следует соблюдать общие правили техники безопасности при работе с электроустаносками.

  - Конструкция установки обеспечивает безопасную работу при правильной ее эксплуатации.

  - Работа с ГПХН (0,25 – 0,5%) проводят в ватно-марлевой повязке или респираторе, халате, фартуке, резиновых перчатках. После работы руки моют с мылом.

  - При попадании ГПХН на кожу или в глаза пораженную область быстро и тщательно промывают водой.

  - Попадание «маточного» раствора на окружающие предметы может вызвать их обесцвечивание или коррозию. Попавший на предметы «маточный» раствор смывают водой или тщательно протирают влажной ветошью, ткани – прополаскивают.

- ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ

  - Ответственность за состояние техники безопасности при эксплуатации установки возлагается на руководителя учреждения или ответственное лицо, определенное приказом руководителя учреждения.

  - Руководитель учреждения или лицо, ответственное за состояние охраны труда и техники безопасности, обязаны обеспечить:

- Инструктаж работников, как эксплуатирующих установку, так и применяющих производимые ею растворы;

- Проведение инструктажа в соответствии с настоящими «Методическими указаниями» 1 «Руководством по технической эксплуатации установки», прилагаемой к аппарату фирмой-изготовителем;

- Всех работающих на установке, и использующих приготавливаемые на ней растворы, обеспечить средствами индивидуальной защиты, указанными в разделе 6 настоящих «Методических указаний».

  - Проведение инструктажа лиц, перечисленных в п. 10.2., фиксируется в специальном журнале учета инструктажа с личной подписью в нем лица, проводившего инструктаж и лица, получившего инструктаж. Периодичность повторного инструктажа осуществляется через год.

  - Лица, не прошедшие инструктаж или имеющие перерыв в работе на установке, или применение производимых на ней растворов более трех месяцев, к работе не допускаются до прохождения или инструктажа в порядке, установленном пп. 10.2. и 10.3.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Транспортирование установки в упаковке предприятия-изготовителя должно осуществляться крытыми транспортными средствами при температуре воздуха от 5 до 40 0С, и относительной влажности не более 80% при 25 0С.

  - Установку и упаковку предприятия-изготовителя следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от 5 до 400С, и относительной влажности воздуха 80% при 25 0С.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие установки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода установки в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня отгрузки потребителю.

  - Установленный ресурс работы установки – 10 тысяч часов.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Установка для электрохимического синтеза моющих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов АКВА-100 соответствует техническим условиям                              ТУ У29-2-31556932-001-2003 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

Представитель ОТК

В случае выхода из строя в период гарантийного срока, установку следует вместе с паспортом возвратить предприятию-изготовителю с указанием следующих сведений:

Дата начала эксплуатации

Дата выхода их строя

Основные данные режимы эксплуатации

Наработка в указанных режимах

Причина снятия установки с эксплуатации

Сведения заполнены (дата, подпись)

В случае отсутствия указанных сведений рекламации не принимаются.